注射泵技术参数及配置清单

一、技术参数

- 1.用途：用于推动注射器进行液体注射，满足救护车使用标准，适用于户外急救和车载情况下使用；

- 2.电击防护类型：≥CFⅠ；

- 3.防水等级：≥IP34；

- 4.供电：AC100V-240V，DC10-16V；

- 5.主机：双提手设计，整机重量≤4kg，支持通过固定夹固定在输液支架上；

- 6.显示：≥3英寸显示屏，支持中文操作界面。支持显示速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息等；

- 7.多种注射模式可选：包括但不限于速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式；

- 8.▲速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml；速率≥1ml/h；精度≤±2%；（需要提供证明材料，包括但不限于：产品技术说明书、产品参数、产品彩页，不提供视为不响应。）；

- 9.预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

- 10.注射器安装后，推拉盒支持自动定位并固定注射器尾夹；

- 11.预置时间范围：00：00：01-99：59：59（h：m：s）；

- 12.支持自动和手动快推功能，快推范围：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增 ；

- 13.KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h；

- 14.▲支持自动识别注射器规格，识别规格至少包含：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml；（需要提供证明材料，包括但不限于：产品技术说明书、产品参数、产品彩页，不提供视为不响应。）；

- 15.*支持单、双通道使用，具备独立电源开关；（需要提供证明材料，包括但不限于：产品技术说明书、产品参数、产品彩页，不提供视为无效投标。）；

- 16.具备报警功能：

- 16.1.具备压力报警功能，压力报警阈值4档可调；最低阻塞压力档≤150mmHg；

- 16.2.具备低级、中级、高级三级报警功能，具有声光提示，同时显示具体报警信息；

- 16.3.低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落、通讯中断等；中级报警信息：系统异常、待机时间结束等；高级报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落、联机失效等；

- 17.具备阻塞回撤功能，当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外伤害患者；

- 18.▲具备防虹吸功能，防止药液在暂停期间流出；（需要提供证明材料，包括但不限于：产品技术说明书、产品参数、产品彩页，不提供视为不响应。）；

- 19.具备快速启动功能，支持快速给药、缩短给药延迟时间；

- 20.具备在线滴定功能，支持不中断输液而更改速率；

- 21.信息储存：自动储存≥1500条的操作信息；

- 22.具备RS232接口，支持数据传输、护士呼叫、DC连接；

- 23.双通道注射时，电池工作时间≥3h；

- 24.售后服务：保修期≥5年。

- 配置清单

- 主机：1台；

- 电源线：1根；

- 说明书：1本；

- 合格证：1张；

- 固定夹：1套。

输液泵技术参数及配置清单

一、技术参数

- 用途：用于精确输血、输液、输营养，满足救护车使用标准，适用于户外急救和车载情况下使用；

- 显示：≥3.5英寸彩色触摸屏，支持中文操作界面，支持实时显示当前压力数值；支持自动锁屏，自动锁屏时间可调；

- ▲速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h，注射精度≤±1.8%；（需要提供证明材料，包括但不限于：产品技术说明书、产品参数、产品彩页，不提供视为不响应。）；

- 预置输液总量范围：0.01-9999.99ml；；

- ▲快进流速范围：0.01-2300ml/h，支持自动和手动快进功能；（需要提供证明材料，包括但不限于：产品技术说明书、产品参数、产品彩页，不提供视为不响应。）；

- 支持自动统计≥4种累计量：24h累计量、最近累计量、 自定义时间段累计量、定时间隔累计量等；

- 输液模式≥8种：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式和间断给药模式等；

- 具备联机功能；

- 具备报警功能：

  - 报警时通过示意图片提示报警信息；

  - 压力报警阈值≥14 档可调，最低≤50mmHg；

- 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵自动识别压力上升并在屏幕上进行提示；

- 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，泵自动重新启动输液；

- 支持储存≥4000种药物信息；

- 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥10种以上颜色；

- 信息储存：支持存储≥3000条的历史记录；

- 具备RS232接口，支持数据传输、护士呼叫、DC连接；

- 电池工作时间≥3h；

- 售后服务：保修期≥5年。

二、配置清单

- 注射泵：1台；

- 电源线：1根；

- 固定夹：1个；

- 螺钉：1组。

心电监护仪技术参数及配置清单

一、技术参数

- 整机要求：

  - *一体式监护仪，适用于成人、小儿、新生儿的3/5导心电，支持呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和双通道体温参数监测；（需要提供证明材料，包括但不限于：产品技术说明书、产品参数、产品彩页，不提供视为无效投标。）；

  - 配有固定架，主机支持在救护车内安装固定；

  - 整机无风扇设计，防水等级≥IPX1；

  - 显示：≥10英寸彩色液晶触摸屏，支持亮度自动调节功能，分辨率≥1280*800像素，≥10通道波形显示；

  - 安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型；

- 监测参数：

  - 心电监护支持心率、ST段测量、心律失常分析、QT/QTc连续实时测量和对应报警功能；

  - 心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证；

  - 心电波形扫描速度至少支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s；

  - 支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示功能，支持参考片段和实时片段的对比查看功能；

  - 支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析；

  - QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms；

  - 支持24h历史心电记录概览，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果；

  - 支持指套式血氧探头，≥IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁；

  - 支持手动、自动、连续和序列至少4种测量模式，支持24h血压数据统计结果；

  - 无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。无创血压小儿测量范围：收缩压25~240mmHg，舒张压10~200mmHg，平均压15~215mmHg；

  - 具备辅助静脉穿刺功能；

  - 具有双通道体温和温差参数的监测；

- 系统功能：

  - 所有监测参数报警限值一键自动设置功能；

  - 具备肾功能计算功能；

  - 具备图形化技术报警指示功能；

  - 支持至少120小时趋势图和趋势表回顾，可选择不同趋势组回顾；

  - 支持至少1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值；

  - 支持存储至少1000组NIBP测量结果；

  - 支持至少120小时ST模板存储与回顾；

  - 监护仪具有夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式；

  - 配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），支持定时自动EWS评分功能；

  - 提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化；

  - 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择；

  - 动态趋势界面可支持统计1-24h心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示；

  - 提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘；

- 具备RS232接口，支持数据传输、护士呼叫、DC连接；

- 内置电池，插槽式设计，支持快速拆卸和安装。电池工作时间≥3h；

- 售后服务：保修期≥3年。

二、单台配置清单

- 主机：1台；

- 心电导联线：1套；

- 无创血压外接导气管：1根；

- 无创血压袖套：1套；

- 血氧探头：1套；

- 血氧延长线：1套；

- 电池：1块；

- 三芯电源线：1根；

- 心电电极：5片；

- 固定架：1组；

- 说明书：1套；

- 操作卡：1份；

- 合格证：1份。

除颤仪技术参数及配置清单

一、技术参数

- *适用于成人和小儿的除颤仪，设备具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。配有固定架，主机支持在救护车内安装固定；（需要提供证明材料，包括但不限于：产品技术说明书、产品参数、产品彩页，不提供视为无效投标。）；

- 设备满足救护车标准EN1789中关于跌落试验的要求；

- 设备防尘防水级别≥IP44；

- 显示：彩色触摸显示屏≥7英寸,支持中文操作界面；分辨率≥800×480像素，支持显示≥3通道监护参数波形；

- 开机时间≤3s；

- 屏幕显示心电波形扫描时间≥16s；

- ▲除颤技术：双相波技术，具备自动阻抗补偿功能；（需要提供证明材料，包括但不限于：产品技术说明书、产品参数、产品彩页，不提供视为不响应。）；

- 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量≥20档，通过体外电极板进行能量选择，最大能量支持≥200J，最小能量为1J；

- AED除颤功能支持中文语音和中文提醒功能，抢救过程自动录音功能，记录时长≥180分钟；

- 除颤充电迅速，充电至200J≤3s；

- 电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换；

- *电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，支持单人除颤操作；（需要提供证明材料，包括但不限于：产品技术说明书、产品参数、产品彩页，不提供视为无效投标。）；

- 心电波形速度至少支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s；

- 心律失常分析种类≥20种；

- 支持≥4种报警方式，含有灯光报警，声音报警，报警文字和参数闪烁等；发生报警时，报警灯以不同的颜色和闪烁频率提示不同的报警级别；

- 支持≥24h连续ECG波形的存储，数据可导出至电脑查看；

- 支持≥96名患者、≥960个事件、≥72小时体征趋势数据的存储与回顾功能。

- 支持自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间＞10s；

- ▲关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检；支持自检报告自动打印或按需打印；（需要提供证明材料，包括但不限于：产品技术说明书、产品参数、产品彩页，不提供视为不响应。）；

- 提供IHEHL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信；

- 具备RS232接口，支持数据传输、护士呼叫、DC连接；

- 具有外置锂电池，支持200J除颤≥300次；

- 售后服务：保修期≥3年。

二、配置清单

- 主机：1台；

- 除颤电极：1套（成人、儿童）；

- 心电导联线：1套；

- 电池：1块；

- 固定架：1组；

- 使用说明书：1套；

- 合格证：1份。

脉搏血氧仪技术参数及配置清单

- 技术参数

- *用途：适用于新生儿、婴儿、儿童、成人等测量脉搏血氧；（需要提供证明材料，包括但不限于：产品技术说明书、产品参数、产品彩页，不提供视为无效投标。）；

- 机体为手持式设计，机身重量：≤200g；

- 电击防护等级：≥B型;

- 进液防护等级：≥IPX1;

- 工作方式：连续方式；

- 血氧饱和度测量：

  - 测量范围：35%～100％,分辨率：1%;

  - 精度：80～100％：±2%;70～79％：±3%;

- 脉率测量：

  - 测量范围：25～250bpm;分辨率：1bpm；

  - 精度：≤2%；

  - 更新周期 1s；

- 报警限规格：

  - 血氧饱和度限报警设置范围：88%～99%，步长：1%；

  - 脉率设置上限：250，脉率设置下限：25，步长1bmp；

- 设备配备电池，满电状态支持使用≥15h；

- 具备关机延迟功能，自第一次低电量报警后，支持使用≥10分钟；

- 售后服务：保修期≥1年。

二、配置清单

- 主机：1台；

- 电源适配器：1个；

- 说明书：1本；

- 干电池：1组；

- 合格证：1份

- 保修卡：1份。

铲式担架技术参数及配置清单

一、技术参数

- ▲材质：铝合金材质，承重：≥150kg；（需要提供证明材料，包括但不限于：产品技术说明书、产品参数、产品彩页，不提供视为不响应。）；

- 配备安全绑带，支持固定转运人员；

- 展开尺寸：≥200*44*6cm；

- 折叠尺寸：≤120*44*9cm；

- 净重：≤9kg；

- 售后服务：保修期≥1年。

二、配置清单

- 铝合金担架：1台；

- 安全绑带：2根；

- PP袋：1个；

- 说明书：1份。

软担架技术参数及配置清单

一、技术参数

- ▲材质：高强度抗撕裂夹网面料，承重：≥100kg；（需要提供证明材料，包括但不限于：产品技术说明书、产品参数、产品彩页，不提供视为不响应。）；

- 展开尺寸：≥200*75cm；

- 净重：≤2kg；

- 担架配有≥10个ABS 手柄，大身配备≥4条宽度≥5cm的本色固定带，带端分别配备韧性公母插扣，用于人员的固定和搬运;

- 配有外包装袋，支持担架收纳及储存；

- 售后服务：保修期≥1年。

二、配置清单

- 担架收纳袋：1个；

- 标识牌：1个；

- 合格：1份；

- 保修卡：1份；

- 软担架：1个。

便携式吸痰器技术参数及配置清单

- 一、技术参数

- 电源：AC 220V±10%；

- 净重：≤4㎏；

- 设备以无油自润滑单缸活塞泵作为负压源，并配置溢流保护装置；

- 极限负压压力值：≥0.08MPa (600mmHg)；

- 负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值；

- 抽气速率：≥20 L/min；

- 配置负压调节系统，支持无级调压；

- 配有1个PC材质贮液瓶，容量≥1000mL；

- 噪声：≤60 dB(A)；

- 售后服务：保修期≥1年。

- 二、配置清单

- 主机：1台；

- 过滤器：1台；

- 贮液瓶：1个；

- 管路：1套。

喉镜技术参数及配置清单

一、技术参数

- 照明：

  - 配备LED灯光照明；

  - 使用金属接触点将灯泡整合在手柄上；

- 叶片：

  - 材质：不锈钢；

  - 光纤无需工具即可拆除更换；

  - 支持134°C高温高压消毒≥4000次；

- 手柄：

  - 通用型手柄，支持与多品牌叶片适配；

  - 材质：镀铬金属；

  - 手柄表面有凹槽；

  - 手柄底座支持更换电池；

- 售后服务：保修期≥1年。

二、配置清单

- 电池LED手柄：3个；

- 叶片：0号2个，1号3个，2号3个、3号1个；

- 收纳盒：3个。

医用氧气瓶技术参数及配置清单

一、技术参数

- 材质：铝合金材质；

- 直径：≤11.5cm；

- 高度：≤75cm；

- 容量：4L；

- 配有减压阀；

- 售后服务：保修期≥1年。

二、配置清单

- 氧气瓶：1个；

- 减压阀：1个；

- 管路：1套。