IVF工作站技术参数及配置清单

- 技术参数

- ★整体规格：双人工作站，支持安装2套体视显微镜；

- 工作台操作空间尺寸（W×D×H）：≥1800×550×750mm；

- ▲桌面为不锈钢材质，配置2个金属热台，尺寸（W×D）：≥600×500mm，温度控制范围+5 ℃～45 ℃，温度精度±0.1℃，温度均匀性≤±0.2℃；

- 配置2个恒温玻璃热台，直径≥90mm，温度独立控制，温度控制范围为室温+5 ℃～45 ℃，精度≤±0.1℃，均匀性≤±0.2℃；

- 配置样品临时存放装置，支持放置≥4个φ60mm培养皿；具备加热装置、加湿水槽和气道；翻盖具有阻尼缓降设计；

- ▲垂直层流，风速控制范围0.2~0.5m/s，精度±0.02m/s；风速不均匀度≤10%；

- ▲具备VOC初级过滤器和高效过滤器，对于0.3μm以上的尘埃粒子过滤效率≥99.995%；

- 工作站进风口和预过滤膜设置在工作站背面；

- 在台面左、右两侧分别设置功能按键，支持分别控制左、右两个热台的加热开关；

- 工作站下方内嵌一体式电脑主机层架，具备理线通道；

- 工作台配置LED灯管，色温3500K，照度≥600lx；

- 配置2个体视显微镜卤素光源，亮度连续可调，照度范围0～2000Lx，色温3000～3500K；

- 配置≥20英寸超清显示屏，显示屏内嵌于工作站内，支持连接多种相机或电脑，具备一键切换左右显微镜成像画面的功能；

- 配置触控显示屏，支持实时监测仪器的各项参数，具备预约开关机时间、设置风速、滤膜寿命预警等功能；

- 配置2台直流静音风机，整机高风速运行时噪音≤60dB；

- 配置监控摄像头接口；

- 声光报警，自动保存报警信息；

- ▲售后服务：保修期≥3年，保修期内每半年由厂家工程师为设备做保养；保修期内过滤膜（芯）免费更换。

- ★单台配置清单

- 液晶显示屏：1台；

- 触摸屏：1台；

- 临时存放装置：1台；

- 加热台面：2个；

- 加热玻璃：2个；

- 体视显微镜：2台；

- 体视显微镜照明光源：2个；

- 体视显微镜支架：2个；

- 台面支架：1个；

- 插座：2个；

- 高效滤膜：1个；

- 活性炭过滤棉：20个；

- 说明书、保修卡、合格证：1套。